江西信衡招标咨询有限公司关于赣东学院岩土与地下工程实验室平台建设询价公告

江西信衡招标咨询有限公司受赣东学院的委托，就其所需赣东学院岩土与地下工程实验室平台建设进行控制价咨询，现欢迎符合条件的合格供应商参加。

一、供应商资格要求

赣东学院岩土与地下工程实验室平台建设的供应商资格能力要求：供应商必须具备以下资格标准：

1、具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件扫描件）。】；
2、供应商须提供法定代表人身份证（复印件加盖公章）或法定代表授权书及授权代表身份证（复印件加盖公章）；
二、采购项目及需求

项目需求：详见附件“四、采购需求及报价一览表”

发布网址：在精彩纵横云采购平台（https://www.yingcaicheng.com）及赣东学院官网（https://www.gdc.edu.cn）发布

报名时间：2025年10月11日至2025年10月17日

报名方式：有意向的供应商登入精彩纵横云采购平台网站或赣东学院官网下载并报名，按获取询价公告中报价文件格式制作报价文件（报价文件打印1正1副，必须密封完好并加盖启封章）。

三、报价文件的递交

递交截止时间：2025年10月20日9时30分

递交方式：分两种形式递交，以下递交方式可选择其中一种即可

①纸质文件递交至江西省抚州市东临新区国恩大道666号赣东学院明德楼229室，有意向的供应商可于2025年10月20日9时30分前按《报价文件格式》编制好报价文件并密封加盖公章递交至赣东学院（接受快递（以收到快递时间为报价时间））；②报价文件加盖公章扫描件发送至邮箱（chenhuang@gdc.edu.cn）（说明：1.本次仅接受合格供应商的报价，不召开开标活动，最终的报价不作为中标依据，只作为招标控制价的依据；2.本次询价仅作为制定采购最高限价的参考依据，参与本次询价并不代表取得相关业务；3.各供应商必须按询价文件如实进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价；4.本次询价的结果将作为招标控制价的参考依据，不影响供应商后续参与该项目的投标，同时我司将对本次询价结果内容进行保密。）

四、联系方式
4.1采购人：赣东学院

地址：江西省抚州市东临新区国恩大道666号  

联系方式：黄老师/0794-8611173

    廉政举报电话：0794-8611025
4.2招标代理机构：江西信衡招标咨询有限公司
联系地址：江西省抚州市临川区南门路牛角湾新二村
联系方式：刘炎蓬/13979422520
附件
报价文件格式

报价人按照具体要求制定标书目录，标明页码。

报价文件包括：

一、报价函

二、法定代表人授权书

三、法定代表人（负责人）证明书

四、采购需求及报价一览表

五、资格证明文件

一、报  价  函

致: 赣东学院

我方确认收到贵方提供的       相关货物的购买文件的全部内容，我方：        （报价人名称）作为报价人正式授权        （授权代表全名,职务）代表我方进行有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件, 正本1份, 副本1份。包括如下内容：

（一）报价函；

（二）法定代表人授权书或法定代表人（负责人）证明书；

（三）采购需求及报价一览表；

（四）资格证明文件。

我方已完全明白购买文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：

（二）我方对该项目所提供的全部货物的报价为：     元（详见报价一览表）；
（三）本报价文件的有效期为报价截止日后60天有效；

（四）我方已详细研究了购买文件的所有内容包括正文和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五）我方承诺报价文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七）所有与本购买有关的函件请发往下列地址:

地    址：                        

联 系 人：                        

电子邮箱：                        

电    话：                        

报价单位            （公章）

法定代表人或其授权人（签字或盖章）              

 年   月   日

二、法定代表人授权书

致：

本授权书声明：         是注册于      的             的法定代表人，现任（      ）。在此授权   作为我公司（单位）的全权代理人，在                        项目的报价及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年        月       日签字生效，特此证明。

附《法定代表人身份证及授权人身份证正反面》

报价人（法人公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）:

三、法定代表人（负责人）证明书

       现任我单位                 职务， 为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：长期              

   附：代表人性别：     年龄：   岁                       

身份证号码：                            

注册号码：

企业类型: 

经营范围：
报价人（法人公章）：

日期：年  月  日

四、采购需求及报价一览表

[货币单位：人民币元]

	序号
	货物或服务名称
	规格
	是否进口设备
	数量
	单位
	单价
	总价
	品牌规格型号、制造商名称

	1
	塔式工作站
	①　CPU 双路Intel Xeon 8581C正式版处理器 60核心/120线程2.0GHz 主频
②　主板 同泰怡T3DE
③　散热 LGA4677风冷散热器
④　内存 16条16GB DDR5 5600MHz服务器内存
⑤　固态硬盘 三星980 1TB M.2.
⑥　机械硬盘 希捷8TB企业级硬盘
⑦　显卡 RTX4090 24G涡轮版
⑧　电源 长城1650W金牌电源
⑨　机箱 塔式机箱
⑩　服务 CFD工作站调试
⑪　系统 预装Linux或windows系统
	否
	1
	套
	　
	
	　

	2
	盾构机演示模型
	①尺寸：直径30cm，长度2.0m。
②功能：刀盘转动、推进油缸、管片拼装。
	否
	1
	套
	　
	
	　

	3
	全自动应变控制式三轴仪(6T、无级调速、自控数采)
	1. ​压力系统参数​
​围压范围​：通常为0~2 MPa
​轴向压力范围​：最高可达50 kN或更高，精度±0.5% FS（满量程），确保精确加载。
​加载速率​：支持应变控制（如0.001~5 mm/min）和应力控制模式，适应不同试验标准（如UU、CU、CD试验）。
​反压系统​：用于试样饱和，范围通常0~1 MPa，精度±1 kPa，提高试验准确性。
2. ​试样规格​
​标准尺寸​：直径39.1 mm，高度为直径的2倍。
3. ​位移与变形测量​
​轴向位移​：行程范围±50 mm，分辨率0.1 μm，精度±0.1% FS，确保微小变形捕捉。
​体积变化测量​：排水条件下精度±0.1 cm³，用于分析土体固结特性。
4. ​孔隙水压与渗透参数​
​孔隙水压测量​：范围0~2 MPa，精度±0.1% FS，支持不排水试验中的实时监测。
​渗透系数范围​：10⁻⁵~10⁻¹⁰ cm/s，适用于渗透性分析。
	否
	1
	套
	　
	
	　

	4
	盾构工法分级协同模拟试验系统
	1.压力舱分区和双螺旋土压盾构模型试验装置；
①　盾构机开挖直径φ500mm
②　盾构机最大行程 1600mm
③　盾构机压力舱分为2个区
④　螺旋输送机2个，每个分区对应一个
⑤　渣土箱2600×2000×2400mm（长×宽×高）
⑥　最大掘进力：100kN。（液压油缸驱动，每只油缸 50kN，共 2 只油缸）
⑦　盾构机最大掘进扭矩：3500N·m（液压马达驱动）
⑧　盾构机转速：0~6.1r/min（无级调速）
⑨　出土器最大扭矩：1000N·m（液压马达驱动）
⑩　出土器转速：0~20r/min（无级调速）
⑪　螺旋出土器的螺旋轴：小径φ30mm，大径φ65mm，螺距 55mm
⑫　泥水、泡沫液管路：通径φ10mm；接口 4 分内丝。
⑬　监测项目：掘进力、掘进位移、掘进速度、刀盘转速、主轴扭矩、出土器转速、出土器扭矩。

2.盾构掘进过程中壁后注浆与管节相互作用模型试验装置；
①　管片尺寸：直径φ500mm，幅宽 65mm
②　管片数量：14 件，有效数量为 12 件
③　箱体内空尺寸：100×680×740（mm）
④　管片材质：透明有机玻璃
⑤　盾壳牵拉速率：0~120mm/min，无级调节
⑥　同步注浆管：4 套。每套均可通双浆液
⑦　注浆流量：无级调节

3.盾构掘进过程中实现地层损失控制的模型试验装置。
①　隧道模型直径600mm
②　隧道模型覆土最大高度1800mm
③　采用面压力方式测定管片上土压力
④　同步注浆管：4 套。每套均可通双浆液
	否
	1
	套
	　
	
	　

	5
	三腔室可变距盾尾密封单元体试验装置；
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


①　施加最大油脂压力1.2MPa；
②　容积：2.0-3.5m3
③　施加最大水压力5MPa，分级加压0.02MPa，压力控制精度0.01MPa
④　盾尾腔分为3腔，试验可单腔、双腔或三腔试验
⑤　采用面压力方式测定压力变化，便于发现油脂渗漏通道
	否
	1
	套
	　
	
	　


注：

1．此表的总计是所有需采购人支付的相关货物及其他费用的金额总数即报价总价。

2．分项内容的价格是包括了服务、税费（包括关税、增值税）等在内的，有关项目的所有一切支出。

说明：1.各供应商根据本项目的基本要求，填报各产品单价、总价、品牌及制造商名称。

2.本次报价不作为中标依据，仅作为招标控制价依据（参考）；
报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月   日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力；【如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。”（报价时提供法定代表人营业执照、税务登记证、组织机构代码（或者三证合一版本营业执照），若为自然人应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)（原件）。】；
（2）供应商须提供法定代表人身份证（复印件加盖公章）或法定代表授权书及授权代表身份证（复印件加盖公章）；
（3）其他相关证明文件（如公司简介，类似业绩等）。
10

